VERNIER 12'':

PATRONES USADOS: BPC0001, BPC0002, MGB182420, RG10.31500, MRG1.5802 Y TM-445814.  TEMPERATURA Y HUMEDAD: 21.3°C Y 53%.

RESULTADOS DE DIMENCIONES EXTERNAS:

PATRON    EQUIPO

.0500'' = .0500''

.1000'' = .1000''

.1040'' = .1040''

.1170'' = .1170''

.1270'' = .1265''

.1390'' = .1390''

.1480'' = .1480''

.1500'' = .1500''

.2000" = .2000"

.3000'' = .3000''

.4000'' = .4000''

.5000'' = .5000''

.6000" = .6005"

.7000'' = .7005

.8000" = .8000"

.9000'' = .9000''

1'' = 1.0000''

2" = 2.0000"

3" = 3.0000"

4" = 4.0000"

125.00 mm = 125.00mm

150.00 mm = 150.00 mm

175.00 mm = 175.00 mm

200.00 mm = 200.00 mm

225.00 mm = 225.01 mm

250.00 mm = 250.01 mm

275.00 mm = 275.02 mm

300.00 mm = 300.01 mm

RESULTADOS DE DIMENCIONES INTERNAS:

PATRON    EQUIPO

.3150'' =   .3150''

1.3390'' = 1.3395’’

RESULTADOS DE PROFUNDIDAD:

1'' = 1.0000''

RESULTADOS DE ALTURA:

1'' = 1.0005''

4'' = 4.0000''

PIE DE REY:

PATRONES USADOS: BPC0001, BPC0002, MGB182420 Y TM-445814. TEMPERATURA Y HUMEDAD: 22.5°C Y 53%.

RESULTADOS:

PATRON    EQUIPO

.0500'' = .0500''

.1000'' = .1000''

.1050'' = .1050''

.1160'' =  1160''

.1390'' = .1390''

.1500'' = .1500''

.2000" = .2000"

.3000'' = .3000''

.4000'' = .4000''

.5000'' = .5000''

.6000" = .6000"

.7000'' = .7000''

.8000" = .8000"

.9000'' = .9000''

1'' = 1.0000''

2" = 2.0000"

3" = 3.0000"

4" = 4.0000"

125 mm = 125.00 mm

150 mm = 150.00 mm

175 mm = 175.00 mm

200 mm = 200.00 mm

225 mm = 225.02 mm

250 mm = 250.01 mm

275 mm = 275.00 mm

300 mm = 300.01 mm

GAGE DE PERPEN:

PATRONES USADOS: PR20001250, MGB182420 Y TM-445814.

TEMPERATURA Y HUMEDAD: 23.0ºC Y 47%.

ESTE GAGE PRESENTE OXIDO.

RESULTADOS:

1.250"=1.2485"/1.2485"/1.2490"/1.2490"

1.280"=1.2800"/1.2800"

.060"=.0600"/.0600"

FIXTURE