MOTOR/ROTOR  SHAFT

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibracion para los gages motor shaft y rotor shaft

2.0 ALCANCE

2.1 Los gages usados para medir, evaluar, probar, inspeccionar o examinar material y/o producto, para determinar si cumplen con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1  Vernier y/o pie de rey .

3.2  Solvente para limpiar

3.5 Trapos

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material solvente de tal manera que remueva solo las imperfecciones positivas de la superficie en las superficies a calibrar.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptación será de:

+0.0005/-0.0005 para el NO GO

y de acuerdo a lo que especifica el requerimiento o el dibujo del material ,o modelo.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Seleccionar la escala minima  maxima del gage.

6.2 Usando el equipo de medicion adecuado medir y registrar lecturas de ambas escalas del gage.

6.3 Hacer comparación en ambas  escalas para definir estado del gage.

6.4 El criterio de aceptación esta dado en el parrafo 5.1

6.5 De acuerdo con resultados de calibración definir el status del gage en la computadora como 		OK reparación o desperdicio.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier gage que sobrepase las tolerancias especificadas de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración deberá ser recalibrado, reparado o desechado.

CALIBRACION DE MOTOR

1..Es tablecer un procedimiento para la verificacion de los motor shaft, rotor sahft.

materiales utilizados:

1.Trapo para limpiar

2.Solocion limpiadora

3.Base plana

4.Lijja si se requiere.

5.Gage de altura(pie de rey) y/o vernier

2. Procedimiento.

2.1 Se limpian las partes de los gages y se lijan si hya rebabas.

2.2 Se procede a colocar el gage en la base plana y con el gage de altura se resetea a cero en la parte plana y se mide subiendo el pie hasta la parte mas alta y la parte mas baja. Con el verier solo se mide la longitud maxima y baja.

AIR GAGE

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibracion  de Air gage Dimension / columna de aire   utilizados para calificar diametros internos y externos

2.0 ALCANCE

2.1 Los Air gage Dimensions /  / columna de aire   para medir,probar,inspeccionar o examinar superficies para   determinar si cumple con las especificaciones .

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Ring Gage master (.5000'' class xx, .6250'' class xx )

3.2 Desarmador plano

3.3 Trapo

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Tener precaucion al manipular los  Air gage Dimension /  / columna de aire ,  ya que se esta trabajando con algo muy delicado ,seguir las intrucciones del manual.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptacion sera de+/  0.000050 inch del valor comparado con el Ring Gage master   contra la lectura del Air gage Dimension / columna de aire

5.2 Si no cumple se tendra que ajustar con el reset del Air gage Dimension/  / columna de aire .

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Usando el Ring gage Master  ajustar el Air gage Dimension a un valor entre  .625000''

6.2 Hacer compoaracion con Ring Gage master para definir el   estado del equipo, tres veces minimo.

6.3 El criterio de aceptacion esta dado por el punto 5.1.

6.4 De acuerdo a los resultados de calibracion colocar etiqueta o mandar

reparar el equipo.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el periodo de calibracion los valores exceden la tolerancia

debera ser recalibrado o mandar reparar.

CRONOMETROS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibracion  de cronometros   utilizados para valorar y certificar estos equipos de medicion

2.0 ALCANCE

2.1 Los cronometros son para verificar procesos donde se requiere evaluarlo por medio del factor tiempo  si cumple con las especificaciones .

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Cronometros

3.2 Desarmador plano/estrella

3.3 Trapo

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Tener precaucion al verificar el equipo de medicion .

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptacion sera de que el equipo no presente daños fisicos que puedan afectar su funcionamiento es un equipo en buenas condiciones

5.2 Se revisa que trabaje normalmente  y que le funcione el reset para que funcione

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 se revisa que no tenga daños fisicos

6.2 se le hace la prueba de que funcione correctamente y el reset

6.3 El criterio de aceptacion esta dado por el punto 5.1.

6.4 De acuerdo a los resultados de calibracion colocar etiqueta o mandar

reparar el equipo.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el periodo de calibracion los valores exceden la tolerancia

debera ser recalibrado o mandar reparar ó deshechar

RUGOSIMETRO

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandart para la calibracion  de Rugosimetros utilizados para calificar superficies

2.0 ALCANCE

2.1 Los  Rugosimetros  para medir,probar,inspeccionar o examinar superficies para   determinar si cumple con las especificaciones .

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Surface Roughness Specimen

3.2 Desarmador plano

3.3 Trapo

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Tener precaucion al manipular los  Rugosimetros  ya que se esta trabajando con algo muy delicado ,seguir las intrucciones del manual.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptacion sera de+/-4 microIn del valor medido con el master Surface Roughness Specimen   contra la lectura del rugosimetro.

5.2 Si no cumple se tendra que ajustar con el master Surface Roughness Specimen.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Usando el master Surface Roughness Specimen  ajustar el rugosimetro a un valor entre   121  +/-4 microIn,

6.2 Hacer compoaracion con Surface Roughness Specimenr para definir el   estado del equipo.

6.3 El criterio de aceptacion esta dado por el punto 5.1.

6.4 De acuerdo a los resultados de calibracion colocar etiqueta o mandar

reparar el equipo.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el periodo de calibracion los valores exceden la tolerancia

debera ser recalibrado o mandar reparar.

ANULLOS BURR

1.0 PROPOSITO.

1.1 establecer un procedimiento estandar de calibración de anillos gage

para rebaba de fecha .

2.0 ALCANCE.

2.1 los anillos gage para rebaba usados para probar, evaluar,

inspeccionar o examinar flechas para determinar si cumplen con las

especificaciones o  grupo de especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS.

3.1 Calibrador para orificios con amplificador electronico.,CMM

y/o calibrador  de caratula  electronico.

3.2  Lubricante .( si es necesario ).

3.3 Material abrasivo ( si es necesario ).

3.4 Solvente desengrasante y/o limpiador

3.5 Pañuelos libre de pelusa.

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material abrasivo de tal

manera que remueva solo las imperfecciones positivas de la superficie

en las superficies a calibrar.

5.0 TOLERANCIAS.

5.1 Los anillos calibradores beben tener un máximo de 0.0001" de

tolerancia unilateral.

5.1.1 Los anillos "GO" para calibrar diámetros máximos pueden ser mas

pequeños pero nunca mas grandes que la medida máxima  especificada

para la parte que se va a medir.

6.0 PROCEDIMIENTO.

6.1 Cuidadosamente cheque las superficies a calibrar que esten libres de

rebabas, rayaduras y otros signos de mal manejo o sobreuso en las

superficies de entrada del calibrador que pudiera afectar su exactitud.

6.2 Asegurese que todos los extremos cortantes que puedan causar

daño al  usuario han sido removidos.

6.3 Remueva todo resto de polvo, suciedad y desechos grasosos del

calibrador ( gage ) usando una solución limpiadora apropiada.

6.4 Los anillos calibradores deben ser medidos por sobreuso en

diferentes puntos, utilizando un calibrador para centralizar las caras de

contacto.

6.4.1. Cuando el componente puede ser introducido completamente a

traves del Gage, la verificación de sobreuso se hace en puntos

distantes.

6.5 Refierase al punto 7.1, para Calibradores que excedan los

requerimientos  especificados descritos en el punto 5.1

7.0 CORRECCION DEL CALIBRADOR

7.1 Si durante el tiempo de calibración, los valores exceden exactitud o

tolerancias de precisión, el Gage debe ser recalibrado o

deshechado.

BASCULAS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de

Basculas usadas en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Las basculas usados para medir, probar, inspeccionar o

examinar artículos para determinar el aseguramiento de acuerdo a las

especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Solución limpiadora

3.2 Pañuelo libre de pelusa

3.3 Master de pesas

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Use extremado cuidado cuando remueva la suciedad, manchas,

huellas digitales, y otro tipo de substancias, debido a que la solución

limpiadora no debe entrar a las partes internas del instrumento.

5.0 TOLERANCIA

5.1 La exactitud del gage debe de estar dentro 3% referencia de

graduación para el proceso de inspección del peso.

5.2 La precisión del gage no debe de exceder durante su calibración.

5.3 Si la tolerancia esta especificada por el manufacturador o si hay una

caracteristica funcional la cual requiere otro tipo de tolerancia de lo

especificado, estas caracteristicas deben de regir la aceptabilidad del

gage.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Se verifica el cero de la bascula.

6.2 Ajuste a cero. Si indica cualquier lectura, hay que ajustarlo a cero

con la tecla "zero" que está en la parte de enfrente de la bascula.

6.3 Se aplica fuerza conocida utilizando una masa patron.

6.4 Tomar las lecturas y hacer comparacion.

6.5 Si tiene un valor distinto al de la masa patron este no debera exceder

el  porcentaje indicado en el parrafo 5.1. Si excediera este valor se

procedera como lo indica el parrafo 7.1

6.6 Se deben aplicar diferentes pesos para poder asegurarse que en

cierto rango exista el mínimo porcentaje de error.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier bascula que sobrepase las tolerancias especificadas

de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración

deberá ser recalibrado o desechado.

CONTADOR V.

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de   los

contadores de vueltas de bobina usados en Motores Reynosa..

2.0 ALCANCE

2.1 Los contadores de vueltas  usados para medir, probar,

inspeccionar o examinar bobinas para determinar si cumplen con las

especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Bobina de prueba de 10, 15,20, 30,40,41,50,60,70,80,84,110,120,130    vueltas

3.2 Desarmador relojero

3.3 Trapo.

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Tener cuidado de quitar el barniz aislante en la bobina a probar para

evitar falso contacto o en su defecto colocar una grapa similar a la que

se usa en conexión.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptación será de 0 para un rango hasta 100 vueltas y

de +/- 1 vueltas para un rango superior de 100 vueltas

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Usando bobina de 80 vueltas ajustar segun manual y ajustese (de

ser necesario)

6.2 Hacer comparación con el contador de vueltas y la escala

seleccionada para definir el estado del equipo.

6.3 El criterio de aceptación esta dado por el parrafo 5.1

6.4 De acuerdo con los resultados de calibración colocar etiqueta de

calibración o reparar el gage y en ambos casos registrar la información

en computadora de acuerdo a procedimiento de calibración, en casos

podra ser posible reparación fuera de Motores Reynosa.

NOTA:

Comenzando de la parte inferior izquierda hacia arriba encontraras:

-Un display de 3 1/2 digitod.

-El TRIMMER

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el tiempo de calibración los valores exceden las

tolerancias dadas el gage deberá ser recalibrado, reparado o

desechado.

BEEPERS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandart para la calibracio  de beepers

2.0 ALCANCE

2.1 Los  beepers  para medir,probar,inspeccionar o examinar objetos para

determinar si cumple con las especificaciones .

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Desarmador plano

3.2 Trapo

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Tener precaucion al manipular los beepers ya que se esta trabajando

con eqiupos delicados en su conexion.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptacion sera de marque continuidad con el multimetro.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 El criterio de aceptacion esta dado por el punto 5.1.

6.2 De acuerdo a los resultados de calibracion colocar etiqueta o mandar

reparar el equipo.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el periodo de calibracion los valores exceden la tolerancia

debera ser recalibrado o mandar reparar.

Nota: actualmente estos dispositivo no se calibran por ser solo una herramienta, no se considera un gage porque no se verifican dimenciones.

Nota: Ya no se calibran los beepers

PINES

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibracion de pines.

2.0 ALCANCE

2.1 Los gages usados para medir, evaluar, probar, inspeccionar o examinar material/producto, para determinar si cumplen con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1  Micrometro plano / vernier / CMM

3.2  Solvente para limpiar

3.5 Trapos

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material solvente de tal manera que limpie solo la superficie a calibrar.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptación será de +0.000/-0.0005"  para el GO

+0.000/-0.0005" para el NO GO, para los milimetricos sera de ±.005mm unilateral para GO-NO GO.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Seleccionar el pin go y luego el no go

6.2 Usando el equipo de medicion adecuado medir y verificar si la medida cumple con lo que maraca el pin.

6.3 Hacer comparación de las medidas

6.4 El criterio de aceptación esta dado en el parrafo 5.1

6.5 De acuerdo con resultados de calibración definir el status del gage en la computadora como 		OK reparación o desperdicio.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier gage que sobrepase las tolerancias especificadas de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración deberá ser recalibrado, reparado o desechado.

DINAMOMETROS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de

dinamometro  usados en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los dinamometros usados para medir, probar, inspeccionar o

examinar artículos para determinar el aseguramiento de acuerdo a las

especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Solución limpiadora

3.2 Pañuelo libre de pelusa

3.3 Pesos clase "F" o equivalente

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Use extremado cuidado cuando remueva la suciedad, manchas,

huellas digitales, y otro tipo de substancias, debido a que la solución

limpiadora no debe entrar a las partes internas del instrumento.

5.0 TOLERANCIA

5.1 La exactitud del gage debe de estar dentro 3% referencia de

graduación para el proceso de inspección del peso.

5.2 La precisión del gage no debe de exceder durante su calibración.

5.3 Si la tolerancia esta especificada por el manufacturador o si hay una

caracteristica funcional la cual requiere otro tipo de tolerancia de lo

especificado, estas caracteristicas deben de regir la aceptabilidad del

gage.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Se verifica el cero de la caratula del instrumento.

6.2 Ajuste a cero. Si indica cualquier lectura, hay que ajustarlo a cero

con dial de ajuste  que está en la parte superior del dinamometro.

6.3 Se aplica fuerza conocida utilizando una masa patron a partir del

rango del dinamometro.

6.4 Tomar las lecturas y hacer comparacion.

6.5 Si tiene un valor distinto al de la masa patron este no debera exceder

el  porcentaje indicado en el parrafo 5.1. Si excediera este valor se

procedera como lo indica el parrafo 7.1

6.6 Se deben aplicar diferentes pesos para poder asegurarse que en

cierto rango exista el mínimo porcentaje de error.

Nota: Es valida la calibracion con maquina que aplique una fuerza conocida y que este calibrada.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier dinamometro que sobrepase las tolerancias especificadas

de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración

deberá ser recalibrado o desechado.

FEELER-GAGES

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibración para feeler

gages  usados en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los feeler gages  usados para medir, probar, inspeccionar o

examinar articulos para determinar si cumplen con las especificaciones.

deben tener las siguientes dimensiones:

1/4 de ancho x  5 inch de long. minimo x la especificacion; tener

redondeadas las puntas y estar pulidas.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Lubricante (si aplica o si se requiere ).0

3.2 Material abrasivo( si es necesario )

3.3 Solvente desengrasante y/o limpiador

3.4 Pañuelo libre de pelusa

3.5 Micrometro de exteriores

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material abrasivo de tal

forma que remueva solo las imperfecciones positivas en las superficies a

calibrar.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El rango de aceptación del gage deberá estar en menos de una

milesima de pulgada .

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Se ajusta a cero el micrometro de exteriores.

6.2 Se verifica el espesor del feeler gage.

6.3 El criterio de aceptación esta dado en el punto 5.1.

6.4 De acuerdo a resultados de calibración colocar etiqueta de

calibración o destruir el gage y en ambos casos registrar la información en

computadora.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier gage que sobrepase las tolerancias especificadas de

acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración

deberá ser recalibrado o desechado.

GAGE REBAB/FL

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibracion de flat gage

para rebaba.

2.0 ALCANCE

2.1 los flats gage para rebaba usados para probar, evaluar,

inspeccionar o examinar flechas para determinar si cumplen con las

especificaciones o  grupo de especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS.

3.1 Calibrador para  flats gages :machine CMM

y/o

3.2  Lubricante .( si es necesario ).

3.3 Material abrasivo ( si es necesario ).

3.4 Solvente desengrasante y/o limpiador

3.5 Pañuelos libre de pelusa.

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material abrasivo de tal

manera que remueva solo las imperfecciones positivas de la superficie

en las superficies a calibrar.

5.0 TOLERANCIAS.

5.1 Los FLATS calibradores beben tener un máximo de 0.0005" de

tolerancia unilateral.

5.1.1 Los FLATS "GO" para calibrar FLAT máximos pueden ser mas

pequeños pero nunca mas grandes que la medida máxima  especificada

para la parte que se va a medir.

6.0 PROCEDIMIENTO.

6.1 Cuidadosamente cheque las superficies a calibrar que esten libres de

rebabas, rayaduras y otros signos de mal manejo o sobreuso en las

superficies de entrada del calibrador que pudiera afectar su exactitud.

6.2 Asegurese que todos los extremos cortantes que puedan causar

daño al  usuario han sido removidos.

6.3 Remueva todo resto de polvo, suciedad y desechos grasosos del

calibrador ( gage ) usando una solución limpiadora apropiada.

6.4 LosFLATS calibradores deben ser medidos por sobreuso en

diferentes puntos, utilizando un calibrador para centralizar las caras de

contacto.

6.4.1. Cuando el componente puede ser introducido completamente a

traves del Gage, la verificación de sobreuso se hace en puntos

distantes.

6.5 Refierase al punto 7.1, para Calibradores que excedan los

requerimientos  especificados descritos en el punto 5.1

7.0 CORRECCION DEL CALIBRADOR

7.1 Si durante el tiempo de calibración, los valores exceden exactitud o

tolerancias de precisión, el Gage debe ser recalibrado o

deshechado.

GAGE-PLANO

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibración para gages de

plano usados en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los gages de plano usados para medir, probar, inspeccionar o

examinar articulos para determinar si cumplen con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Lubricante (si aplica o si se requiere ).0

3.2 Material abrasivo( si es necesario )

3.3 Solvente desengrasante y/o limpiador

3.4 Pañuelo libre de pelusa

3.5 Medidor maestro de alturas (para casos especiales)

3.6 Comparador optico

3.7 Indicadores digitales,amplificadores (de ser necesario)

3.8 Block en V

3.9 CMM

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material abrasivo de tal

forma que remueva solo las imperfecciones positivas en las superficies a

calibrar.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El rango de aceptación del gage deberá estar en menos de una

milesima de pulgada o bien especificado por el plano correspondiente.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 en casos especiales utilizar el medidor maestro de alturas para

determiar el error instruental

6.2 El criterio de aceptación esta dado en el punto 5.1.

6.3 De acuerdo a resultados de calibración colocar etiqueta de

calibración o destruir el gage y en ambos casos registrar la información en

computadora. En ocasiones podrá ser posible su reparación fuera de

Motores Reynosa.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier gage que sobrepase las tolerancias especificadas de

acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración

deberá ser recalibrado o desechado.

GAGE DE ROSCA

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandard de calibración para

calibradores de rosca tipo ring.

2.0 ALCANCE

2.1 Todos los calibradores de rosca  tipo ring usados para medir,

evaluar, inspeccionar o examinar objetos para determinar si cumplen con

las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Desengrasante o limpiador

3.2 Pañuelo libre de pelusa o trapo.

3.3 Material abrasivo

3.4  Thread master plug.

3.5  Laminilla .

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Examinar cuidadosamente el calibrador para determinar si presentan

rebaba, marcas, o alguna otra irregularidad.

4.2 Remueva solamente las imperfecciones  en la superficie del

calibrador usando material abrasivo( si es necesario ) y la laminilla .

5.0 TOLERANCIAS

5.1 El probador de rosca para medir los tamaños máximos especificados

(No-go) puede ser más pequeño que el tamaño básico pero nunca más

grande.

5.2 El probador de la rosca usado para medir los tamaños minimos

especificados (Go) puede ser mas grande que el tamaño básico pero

nunca mas pequeño

5.3 Las tolerancias de todos los calibradores de rosca recta deben estar

basados en la tolerancia del producto y aplicación. Usar las

especificaciones aplicables a los dibujos de la herramienta en cuestion.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Limpiar el calibrador con solvente o limpiador especial y removiendo

las imperfecciones con la ayuda de la laminilla.

6.2 usando el master adecuado . Se deben examinar los diametros

mayores y menores .

6.3 El maestro de roscas debe entrar ligeramente ajustado para asegurar

el diametro del anillo.

6.4 Si es necesario se ajusta el anillo para que pueda entrar como lo

especifica el parrafo 6.3

6.5 Se quitara la cera que tiene el anillo para realizar ajuste y al termino

se tendra que volver a rellenar el ajuste del anillo

7.0 CORRECCIONES

7.1 Cualquier calibrador que exceda las tolerancias especificadas

deberá ser removido de un servicio futuro.

7.2 Notificar al responsable para reemplazar el calibrador.

HIPOT TESTER

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandart para la calibracio  de Hi-pot

2.0 ALCANCE

2.1 Los  Hi-pot  para medir,probar,inspeccionar o examinar objetos para

determinar si cumple con las especificaciones .

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Voltimetro electroestatico

3.2 Desarmador plano

3.3 Trapo

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Tener precaucion al manipular los  HI- POT ya que se esta trabajando

con alto voltaje.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptacion sera de+/-3% del valor medido con le master

contra la lectura del Hi-pot.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Usando el voltimetro electroestatico ajustar el Hi-pot a un valor entre

500 y 1000 volts,posteriormente a un valor de 2000 volts;en cada caso r

registrar las lecturas.

6.2 Hacer compoaracion con Hi-pot y la escala a revisar para definir el

estado del equipo.

6.3 El criterio de aceptacion esta dado por el punto 5.1.

6.4 De acuerdo a los resultados de calibracion colocar etiqueta o mandar

reparar el equipo.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el periodo de calibracion los valores exceden la tolerancia

debera ser recalibrado o mandar reparar.

Nota : SE HA MANDADO A CALIBRACION EXTERAN POR LO QUE EN EL CUARTO DE GAGES YA NO SE REALIZA ESTA CALIBRACION.

INDICADORES

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un prodedimiento estandar de calibración de indicadores

de caratula.

2.0 ALCANCE

2.1 Todos los indicadores de cuadrante usados para medir, probar,

evaluar, inspeccionar  o cualquier forma de examinar objetos para

determinar el cumplimiento con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Probador de indicadores con cabeza micrometrica de 0.0001 "

minimo o equivalente  Master de Indicadores .

4.0 TOLERANCIAS

4.1 Exactitud de todas las pruebas de indicadores deberan estar dentro

de  0.0005".

5.0 PROCEDIMIENTO

5.1 Usando el dedo indice presione el punto de contacto del indicador

lentamente sobre el rango completo. Lentamente permita que el punto

de contacto regrese a su posición de arranque.

5.1.1 La aguja debera moverse libre y debera regresar  a su posición

de  arranque.

5.2 El indicador debe ser montado en la parte contraria a la cabeza

micrometrica del probador de inidicador.

5.3 Posicione el tambor y el indicador para obtener el cero de referencia.

Desde este punto la aguja del gage debera viajar el rango total indicado

en ambos sentidos contra reloj y a favor del reloj si la unidad es

bidireccional.

5.4 Divida el rango total del indicador en dos partes, para determinar los

puntos para checar la calibración.

5.5 Avance el tambor del checador el cual presenta el mas bajo valor

seleccionado arriba. Observe la localización de la aguja del gage con

respecto a la graduación del checador.

5.6 Repita todos los puntos checados previamente en la dirección

opuesta hasta regresar a cero.  Cada lectura deber'a esstar dentro de la

tolerancia especificada en 4.1

6.0 CORRECCION DEL GAGE

6.1 Cualquier gage que exceda las tolerancias especificadas por 4.1

durante la calibración debera ser separado y recalibrado o tirarlo al

desperdicio.

MEDIDOR DE AL

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandard para calibrar gages de altura

(pie de rey)

2.0 ALCANCE

2.1 Todos los gages de altura usados para medir, evaluar, inspeccionar

o examinar objetos para determinar concordancia con las

especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Limpiador y/o solvente desengrasante.

3.2 Material abrasivo ( si es necesario ).

3.3 Pañuelo libre de pelusa

3.4 Ajustador maestro para alturas y/o blocks patron.

3.5 Superficie plana

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Cuando limpie el gage para remover cualquier señal evidente de

polvo, manchas de aceite, simplemente aplique limpiador y rapidamente

seque la humedad con un pañuelo libre de pelusa.

4.2 Cuando se calibre el gage de altura considere la inestabilidad que se

origina con las imperfecciones a lo largo de la superficie de referencia y

ajuste los errores de tal manera que queden dentro de la calibración.

4.3 Use material abrasivo para remover cualquier imperfección de la

superficie alrededor del perimetro de la base.

5.0 TOLERANCIAS

5.1 La exactitud del gage de altura debe ser considerada aceptable

siempre que su graduación este dentro del valor que se que este siendo

checado, para el caso especifico +/-0.0005"

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Examine cuidadosamente el gage en forma completa por posible

rebabas, rayaduras y otros indicios de maltrato o deterioro. Cheque la

parte deslizante del gage de altura para asegurar movimientos suaves y

una fijación adecuada.

6.2 Coloque los block patron sobre una superficie plana para checar

que la base del mismo este lisa. Aplique presión en varios puntos para

asegurarse que no exista en ninguna parte sensación de movimiento.

6.3 Con la parte deslizante ajuste sobre cero,levemente deslice el gage

de altura sobre la superficie plana para nuevamente checar las

condiciones de la base. Debera al menos haber una sensación de

atracción o succión.

6.4 Si cualquier defecto ha sido encontrado en este punto el cual pueda

afectar la exactitud o funcionamiento del gage, descontinue la

calibración, repare y luego calibre o desechelo.

6.5 Divida el rango total de medidas del gage de altura . Aleatoriamente

seleccione  puntos de medición

6.6 Con la relación de medidas  ajuste  en el gage a cero.

6.7 Coloque el block patron  a un lado del gage de altura

sobre la superficie plana. Ajuste el master de altura  de acuerdo al

parrafo 6.5.

6.8 Levante la parte deslizante del gage de altura y coloquelo de tal

manera que se pueda verificar la medida con exactitud con respecto al

master de altura ajustado como referencia Referirse al parrafo 5.1 para

tolerancia de exactitud en el gage.

6.9 Repita el parrafo 6.7 y 6.8 para remarcar los puntos de chequeo.

7.0 CORRECCIONES

7.1 Cuando el gage exceda los limites especificados en cualquier

momento durante la calibración, el dispositivo debe ser corregido. Dirijal

o con personal calificado, o al departamento de reparación de gages

para ajustarlo.

MICROMETROS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibración de micrómetros de exteriores digital o de combinación de escalas.

2.0 ALCANCE

2.1 Todos los micrometros de exteriores usados para medir, evaluar, inspeccionar o examinar objetos para determinar que cumplan con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Solución limpiadora

3.2 Pañuelo libre de pelusa

3.3 Solución preventiva de oxido

3.4 Juego de block patron

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Cuando ajuste el micrometro pasele la lija en el diametro exterior (si es necesario) para quitar los golpes o rebaba.

4.2 Siempre que sea necesario desensamblarlo para ajuste, use limpiadores cuidadosamente asegurando no dañar las roscas..

5.0 TOLERANCIAS

5.1 Micrometros con graduación de 0.0001" deben estar dentro de 0.0001"

5.2 Micrometros con graduación de 0.001" deben estar dentro de 0.001"

5.3 Micrometros con graduación de 0.00005" deben estar dentro de 0.0001"

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Verificar visual el micrometro que no tenga daños evidentes u otros daños por mal manejo o uso que puedan afectar la exactitud o el funcionamiento.

6.1.1 Limpiar las caras de medición con el pañuelo humedo libre de pelusa.

6.1.2 Cierre el micrometro usando el ratch.

6.1.3 Examine visualmente el micrometro de daños ligeros entre las caras, si las caras son paralelas no debe haber luz entre ellas.

6.2 Cierre el micrometro usando el ratch poniendolo a cero.

6.3 Checar la exactitud con un juego de  blocks patron se deberá tener una exactitud no menor a lo indicado en 5.0.

7.0 PROCEDIMIENTO (MICROMETROS DE 2" O MAYORES)

7.1 Examinar visualmente los micrometros y checar por daños del tornillo de medición como se describe en el paso del 6.1

7.2 Para checar micrometros de 2" o mayores colocar a cero poniendo blocks patron de la medida apropiada entre las superficies de medición del rango de medición del micrometro.

8.0 CORRECCIONES

8.1 Cualquier gage que exceda las tolerancias de las especificaciones según parrafo 5.1, 5.2 y 5.3 en cualquier tiempo de calibración deberá ser recalibrado o tirarse.

MTB

1.0 PROPOSITO

1.1 ESTABLECER UN PROCEDIMIENTO ESTANDAR DE CALIBRACION DE MOTOR TEST BOARD.

2.0 ALCANCE

2.1 LAS MAQUINAS DE MTB DE MOTORES REYNOSA USADOS PARA  MEDIR, EVALUAR, EXAMINAR MOTORES DEBEN CUMPLIR CON CONDICIONES QUE LE PERMITAN DETERMINAR QUE CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES.

3.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

3.1 EL EQUIPO DE MTB ES CALIBRADO POR DEP. DE INGENIERIA, CADA DETERMINADO TIEMPO QUE SE LE ASIGNA.

EL PERSONAL DE LA PLANTA ENCARGADO UNICAMENTE VERIFICA LOS PARAMETROS QUE DEJO DEFINIDOS.

4.0 PROCEDIMIENTOS.

4.1  MOTOR WINDINGS HIPOT CALIBRATION PROCEDURE

EQUIPMENT REQUIRED..

A: ACCURATE & CERTIFIED (+/- 1% OR BETTER) DIGITAL METER WITH AT LEAST A 1000 AC-VOLT SCALE.IF A HIGHER VALUE RANGE IS REQUIRED, HIGH-VOLTAGE PROBES ARE USUALLY AVAILABLE FROM THE METER MANUFACTURER.

B: SMALL SCREW DRIVER SIMILAR TO THE JEWELER'S TYPE.

C: CIRCUIT BOARD PHSICAL LAYOUT DRAWING FOR THE THREE CHANNEL HIPOT BOARD.

D: SHORT ALLIGATOR-TYPE JUMPER LEAD.

I. PRELIMINARY

A: THIS PROCEDURE DOES NOT REQUIRE AN ACTUAL MOTOR TO BE HIPOTTED , BUT HIGH VOLTAGE WILL APPEAR AT THE MOTOR CONNECTOR CINCH JONES 12-PIN CONNECTOR , SO BE ADVISED THAT A SHOCK HAZARD DOES EXIST.

B: TURN ALL THREE HIPOT ADJUST POWERSTATS FULLY CCW TO THEIR MINIUM POSITION.

II. MAIN WINDING KVOLTS CALIBRATION

A: KVOLTS OFFSET ADJUSTMENT

****R-18 IS UPPER-LEFT POT ON BOARD****

1: TURN OFF THE HIPOT. MAKE SURE THAT THE HIPOT PILOT LIGHT IS NOT ILLUMINATED. IF IT IS, PRESS ONE OF THE START PB'S WHICH WILL TURN OFF THE HIPOT.

2: ADJUST R-18 UNTIL THE KVOLTS READOUT ON THE COMPUTER CRT DISPLAYS A SOLID 0000 READING AS THE VALUE PASSES FROM A SOLID POSITIVE VALUE TOWARDS A "ZERO" READING.

B: KVOLTS GAIN ADJUSTMENT

***R-22 IS 2ND POT FROM LEFT IN SECTION***

1: USING A GOOD AC AC VOLTMETER SET ON HIGH AV VOLTS SCALE, CONNECT IT TO TERMINALS TB-1 AND TB-2 ON THE HIPOT CIRCUIT BOARD.

2: PRESS BOTH START BUTTONS TO ACTIVATE THE HIPOT.THE 1ST. HIPOT LIGHT SHOULD NOW COME ON.

3: SLOWLY ADJUST THE MOTOR WINDINGS HIPOT VOLTS POWERSTAT UNTIL THE VOLTMETER INDICATES  BETWEEN 900 AND 940 VAC. NOTE THAT THE CAL PROGRAM WILL AUTOMATICALLY TURN OFF THE HIPOT IF THE COMPUTERS THINKS THE VOLTS ARE GREATER THAN 950 VAC. THIS IS DONE TO PREVENT ACCIDENTAL OVER-RANGE DAMAGE TO THE VOLTMETER.

4: ADJUST THE GAIN POTENTIOMETER , R-22 , UNTIL THE KVOLTS READOUT ON THE CRT AGREES WITH THE VOLTMETER READING.

5: REDUCE THE VOLTS TO APROXIMATELY  450 VAC AND NOTE THAT THE READING TRACKS PROPERLY .IDEALLY , THE SCREEN DISPLAY VALUES SHOULD  BE +/- 5 VOLTS OF THE METER READING FROM 0-940 VOLTS HOWEVER, +/- 30 VOLTS DIFFERENCE IS AN ACCEPTABLE  ERROR OVER THE 0-940 VAC RANGE.

6: REDUCE THE POWERSTAT TO ZERO OUTPUT AND TURN "OFF" THE HIPOT BY PRESSING ONE OF THE TWO START BUTTONS

BE SURE THAT THE LEFT HIPOT LIGHT TURNS OFF.

III. WINDING mA CALIBRATION.

A: mA OFFSET ADJUSTMENT

***R-24 IS 3RD. POT FROM LEFT IN SECTION****

1.TURN OFF THE HIPOT. MAKE SURE THAT THE HIPOT PILOT LIGHT IS NOT ILLUMINATED.IF IT IS , PRESS ONE OF THE START PB'S

WICH WILL TURN OFF THE HIPOT.

2. ADJUST R-24 UNTIL THE mA READOUT ON THE COMPUTER CRT DISPLAYS A SOLID "0.00" READING AS THE VALUE PASSES FROM A SOLID POSITIVE VALUE TOWARDS A "ZERO" READING.

B:WINDING  mA GAIN ADJUSTMENT

****R-23 IS 4TH. POT FROM LEFT IN THE LEFT SECTION***

1:USING A GOOD AC VOLTMETER  SET ON A LOW AC VOLTS SCALE , CONNECT IT ACROSS THE LARGE 1000 OHM RESISTOR

R3 ON THE HIPOT CIRCUIT BOARD. NOTE THAT R3 IS IN THE LEFT

HIPOT SECTION AND IT IS THE SAME AS CONNECTING THE METER

BETWEEN TERMINALS  TB1-2 & TB1-4.

2: CONNECT A SHORT JUMPER BETWEEN TB1-3 & TB1-4.

3: PRESS BOTH START BUTTONS TO ACTIVATE THE HIPOT.THE LEFT HIPOT LIGHT SHOULD ILLUMINATE.

4: SLOWLY ADJUST THE MOTOR WINDINGS HIPOT VOLTS POWERSTAT UNTIL THE VOLTMETER INDICATES APROXIMATELY 2.00  VAC ACROSS R3.

5: ADJUST THE GAIN POTENTIOMETER,R-23,UNTIL THE mA READOUT ON THE CRT AGREES WITH THE VOLTMETER.NOTE THAT 1.00 VAC ON THE METER REPRESENTES  A CRT READOUT OF 1.00mA

THEREFORE, IF FOR EXAMPLE THE VOLTMETER READ 1.23 VAC ,THE

CRT  SHOULD READ 1.23 mA.

6: REDUCE THE HIPOT VOLTS POWERSTAT TO SO THAT ABOUT 1.00 VAC OR 1.00 mA IS INDICATED AND NOTE TRACKING LINEARITY.

THE READINGS SHOULD BE WITHIN +/- 0.02mA OF EACH OTHER.

7: REDUCE THE HIPOT VOLTS ADJUSTMENT AND TURN "OFF" THE HIPOT BY PRESSING ONE OF THE TWO START BUTTONS.THE 1ST. HIPOT LIGHT SHOULD NOW GO "OFF".

*****END OF FILE*****

****START-SWITCH HIPOT CALIBRATION PROCEDURE***

EQUIPMENT REQUIRED..

A: ACCURATE & CERTIFIED (+/- 1% OR BETTER) DIGITAL METER WITH AT LEAST A 1000 AC-VOLT SCALE.IF A HIGHER VALUE RANGE IS REQUIRED, HIGH-VOLTAGE PROBES ARE USUALLY AVAILABLE FROM THE METER MANUFACTURER.

B: SMALL SCREW DRIVER SIMILAR TO THE JEWELER'S TYPE.

C: CIRCUIT BOARD PHSICAL LAYOUT DRAWING FOR THE THREE CHANNEL HIPOT BOARD.

D: SHORT ALLIGATOR-TYPE JUMPER LEAD.

I. PRELIMINARY

A: THIS PROCEDURE DOES NOT REQUIRE AN ACTUAL MOTOR TO BE HIPOTTED , BUT HIGH VOLTAGE WILL APPEAR AT THE MOTOR CONNECTOR CINCH JONES 12-PIN CONNECTOR , SO BE ADVISED THAT A SHOCK HAZARD DOES EXIST.

B: TURN ALL THREE HIPOT ADJUST POWERSTATS FULLY CCW TO THEIR MINIUM POSITION.

II: START-SWITCH KVOLTS CALIBRATION

A:KVOLTS OFFSET ADJUSTMENT

****R-28 IS THE LEFT POT OF THE MIDDLE SECTION****

1: TURN OFF THE HIPOT. MAKE SURE THAT THE HIPOT PILOT LIGHT IS NOT ILLUMINATED. IF IT IS, PRESS ONE OF THE START PB'S WHICH WILL TURN OFF THE HIPOT.

2: ADJUST R-28 UNTIL THE KVOLTS READOUT ON THE COMPUTER CRT DISPLAYS A SOLID 0000 READING AS THE VALUE PASSES FROM A SOLID POSITIVE VALUE TOWARDS A "ZERO" READING.

B: START-SWITCH KVOLTS GAIN ADJUSTMENT

***R-32 IS 2ND POT FROM LEFT OF MIDDLE SECTION***

1: USING A GOOD AC AC VOLTMETER SET ON HIGH AV VOLTS SCALE, CONNECT IT TO TERMINALS TB-1 AND TB-2 ON THE HIPOT CIRCUIT BOARD.

2: PRESS BOTH START BUTTONS TO ACTIVATE THE HIPOT.THE 1ST. HIPOT LIGHT SHOULD NOW COME ON.

3: SLOWLY ADJUST THE MOTOR WINDINGS HIPOT VOLTS POWERSTAT UNTIL THE VOLTMETER INDICATES  BETWEEN 900 AND 940 VAC. NOTE THAT THE CAL PROGRAM WILL AUTOMATICALLY TURN OFF THE HIPOT IF THE COMPUTERS THINKS THE VOLTS ARE GREATER THAN 950 VAC. THIS IS DONE TO PREVENT ACCIDENTAL OVER-RANGE DAMAGE TO THE VOLTMETER.

4: ADJUST THE GAIN POTENTIOMETER , R-32 , UNTIL THE KVOLTS READOUT ON THE CRT AGREES WITH THE VOLTMETER READING.

5: REDUCE THE VOLTS TO APROXIMATELY  450 VAC AND NOTE THAT THE READING TRACKS PROPERLY .IDEALLY , THE SCREEN DISPLAY VALUES SHOULD  BE +/- 5 VOLTS OF THE METER READING FROM 0-940 VOLTS HOWEVER, +/- 30 VOLTS DIFFERENCE IS AN ACCEPTABLE  ERROR OVER THE 0-940 VAC RANGE.

6: REDUCE THE POWERSTAT TO ZERO OUTPUT AND TURN "OFF" THE HIPOT BY PRESSING ONE OF THE TWO START BUTTONS

BE SURE THAT THE LEFT HIPOT LIGHT TURNS OFF.

III. START-SWITCH mA CALIBRATION.

A: mA OFFSET ADJUSTMENT

***R-34 IS 3RD. POT FROM LEFT IN THE MIDDLE SECTION****

1.TURN OFF THE HIPOT. MAKE SURE THAT THE HIPOT PILOT LIGHT IS NOT ILLUMINATED.IF IT IS , PRESS ONE OF THE START PB'S

WICH WILL TURN OFF THE HIPOT.

2. ADJUST R-34 UNTIL THE mA READOUT ON THE COMPUTER CRT DISPLAYS A SOLID "0.00" READING AS THE VALUE PASSES FROM A SOLID POSITIVE VALUE TOWARDS A "ZERO" READING.

B:WINDING  mA GAIN ADJUSTMENT

****R-33 IS 4TH. POT FROM LEFT IN MIDDLE SECTION***

1:USING A GOOD AC VOLTMETER  SET ON A LOW AC VOLTS SCALE , CONNECT IT ACROSS THE LARGE 1000 OHM RESISTOR

R6 ON THE HIPOT CIRCUIT BOARD. NOTE THAT R6 IS IN THE MIDDLE

HIPOT SECTION AND IT IS THE SAME AS CONNECTING THE METER

BETWEEN TERMINALS  TB2-2 & TB2-4.

2: CONNECT A SHORT JUMPER BETWEEN TB2-3 & TB2-4.

3: PRESS BOTH START BUTTONS TO ACTIVATE THE HIPOT.THE MIDDLE HIPOT LIGHT SHOULD ILLUMINATE.

4: SLOWLY ADJUST THE START-SWITCH HIPOT VOLTS POWERSTAT UNTIL THE VOLTMETER INDICATES APROXIMATELY 2.00  VAC ACROSS R6.

5: ADJUST THE GAIN POTENTIOMETER,R-33,UNTIL THE mA READOUT ON THE CRT AGREES WITH THE VOLTMETER.NOTE THAT 1.00 VAC ON THE METER REPRESENTES  A CRT READOUT OF 1.00mA

THEREFORE, IF FOR EXAMPLE THE VOLTMETER READ 1.23 VAC ,THE

CRT  SHOULD READ 1.23 mA.

6: REDUCE THE HIPOT VOLTS POWERSTAT TO SO THAT ABOUT 1.00 VAC OR 1.00 mA IS INDICATED AND NOTE TRACKING LINEARITY.

THE READINGS SHOULD BE WITHIN +/- 0.02mA OF EACH OTHER.

7: REDUCE THE HIPOT VOLTS ADJUSTMENT AND TURN "OFF" THE HIPOT BY PRESSING ONE OF THE TWO START BUTTONS.THE MIDDLE HIPOT LIGHT SHOULD NOW GO "OFF".

*****END OF FILE*****

**** CUSTOMER-SWITCH  HIPOT CALIBRATION PROCEDURE****

EQUIPMENT REQUIRED..

A: ACCURATE & CERTIFIED (+/- 1% OR BETTER) DIGITAL METER WITH AT LEAST A 1000 AC-VOLT SCALE.IF A HIGHER VALUE RANGE IS REQUIRED, HIGH-VOLTAGE PROBES ARE USUALLY AVAILABLE FROM THE METER MANUFACTURER.

B: SMALL SCREW DRIVER SIMILAR TO THE JEWELER'S TYPE.

C: CIRCUIT BOARD PHSICAL LAYOUT DRAWING FOR THE THREE CHANNEL HIPOT BOARD.

D: SHORT ALLIGATOR-TYPE JUMPER LEAD.

I. PRELIMINARY

A: THIS PROCEDURE DOES NOT REQUIRE AN ACTUAL MOTOR TO BE HIPOTTED , BUT HIGH VOLTAGE WILL APPEAR AT THE MOTOR CONNECTOR CINCH JONES 12-PIN CONNECTOR , SO BE ADVISED THAT A SHOCK HAZARD DOES EXIST.

B: TURN ALL THREE HIPOT ADJUST POWERSTATS FULLY CCW TO THEIR MINIUM POSITION.

II: CUSTOMER-SWITCH KVOLTS CALIBRATION

A:CUSTOMER-SWITCH KVOLTS OFFSET ADJUSTMENT

****R-38 IS THE LEFT POT OF THE RIGHT SECTION****

1: TURN OFF THE HIPOT. MAKE SURE THAT THE HIPOT PILOT LIGHT IS NOT ILLUMINATED. IF IT IS, PRESS ONE OF THE START PB'S WHICH WILL TURN OFF THE HIPOT.

2: ADJUST R-38 UNTIL THE KVOLTS READOUT ON THE COMPUTER CRT DISPLAYS A SOLID 0000 READING AS THE VALUE PASSES FROM A SOLID POSITIVE VALUE TOWARDS A "ZERO" READING.

B: CUSTOMER-SWITCH KVOLTS GAIN ADJUSTMENT

***R-42 IS 2ND POT FROM LEFT IN SECTION***

1: USING A GOOD AC AC VOLTMETER SET ON HIGH AV VOLTS SCALE, CONNECT IT TO TERMINALS TB3-1 AND TB3-2 ON THE HIPOT CIRCUIT BOARD.

2: PRESS BOTH START BUTTONS TO ACTIVATE THE HIPOT.THE RIGHT HIPOT LIGHT SHOULD NOW COME ON.

3: SLOWLY ADJUST THE CUSTOMER SWITCH HIPOT VOLTS POWERSTAT UNTIL THE VOLTMETER INDICATES  BETWEEN 900 AND 940 VAC. NOTE THAT THE CAL PROGRAM WILL AUTOMATICALLY TURN OFF THE HIPOT IF THE COMPUTERS THINKS THE VOLTS ARE GREATER THAN 950 VAC. THIS IS DONE TO PREVENT ACCIDENTAL OVER-RANGE DAMAGE TO THE VOLTMETER.

4: ADJUST THE GAIN POTENTIOMETER , R-42 , UNTIL THE KVOLTS READOUT ON THE CRT AGREES WITH THE VOLTMETER READING.

5: REDUCE THE VOLTS TO APROXIMATELY  450 VAC AND NOTE THAT THE READING TRACKS PROPERLY .IDEALLY , THE SCREEN DISPLAY VALUES SHOULD  BE +/- 5 VOLTS OF THE METER READING FROM 0-940 VOLTS HOWEVER, +/- 30 VOLTS DIFFERENCE IS AN ACCEPTABLE  ERROR OVER THE 0-940 VAC RANGE.

6: REDUCE THE POWERSTAT TO ZERO OUTPUT AND TURN "OFF" THE HIPOT BY PRESSING ONE OF THE TWO START BUTTONS

BE SURE THAT THE RIGHT HIPOT LIGHT TURNS OFF.

III. CUSTOMER-SWITCH mA CALIBRATION.

A: CUSTOMER-SWITCH mA OFFSET ADJUSTMENT

***R-44 IS 3RD. POT FROM LEFT IN SECTION****

1.TURN OFF THE HIPOT. MAKE SURE THAT THE HIPOT PILOT LIGHT IS NOT ILLUMINATED.IF IT IS , PRESS ONE OF THE START PB'S

WICH WILL TURN OFF THE HIPOT.

2. ADJUST R-44 UNTIL THE mA READOUT ON THE COMPUTER CRT DISPLAYS A SOLID "0.00" READING AS THE VALUE PASSES FROM A SOLID POSITIVE VALUE TOWARDS A "ZERO" READING.

B:CUSTOMER-SWITCH mA GAIN ADJUSTMENT

****R-43 IS 4TH. POT FROM LEFT IN SECTION***

1:USING A GOOD AC VOLTMETER  SET ON A LOW AC VOLTS SCALE , CONNECT IT ACROSS THE LARGE 1000 OHM RESISTOR

R9 ON THE HIPOT CIRCUIT BOARD. NOTE THAT R9 IS IN THE RIGHT

HIPOT SECTION AND IT IS THE SAME AS CONNECTING THE METER

BETWEEN TERMINALS  TB3-2 & TB3-4.

2: CONNECT A SHORT JUMPER BETWEEN TB3-3 & TB3-4.

3: PRESS BOTH START BUTTONS TO ACTIVATE THE HIPOT.THE RIGHT HIPOT LIGHT SHOULD ILLUMINATE.

4: SLOWLY ADJUST THE CUSTOMER-SWITCH HIPOT VOLTS POWERSTAT UNTIL THE VOLTMETER INDICATES APROXIMATELY 2.00  VAC ACROSS R9.

5: ADJUST THE GAIN POTENTIOMETER,R-43,UNTIL THE mA READOUT ON THE CRT AGREES WITH THE VOLTMETER.NOTE THAT 1.00 VAC ON THE METER REPRESENTES  A CRT READOUT OF 1.00mA

THEREFORE, IF FOR EXAMPLE THE VOLTMETER READ 1.23 VAC ,THE

CRT  SHOULD READ 1.23 mA.

6: REDUCE THE HIPOT VOLTS POWERSTAT TO SO THAT ABOUT 1.00 VAC OR 1.00 mA IS INDICATED AND NOTE TRACKING LINEARITY.

THE READINGS SHOULD BE WITHIN +/- 0.02mA OF EACH OTHER.

7: REDUCE THE HIPOT VOLTS ADJUSTMENT AND TURN "OFF" THE HIPOT BY PRESSING ONE OF THE TWO START BUTTONS.THE RIGHT HIPOT LIGHT SHOULD NOW GO "OFF".

*****END OF FILE*****

*****WAV CARD CALIBRATION  PROCEDURE ******

EQUIPMENT REQUIRED..

A: ACCURATE & CERTIFIED (+/- 1% OR BETTER) DIGITAL METER WITH AT LEAST A 1000 AC-VOLT SCALE.IF A HIGHER VALUE RANGE IS REQUIRED, HIGH-VOLTAGE PROBES ARE USUALLY AVAILABLE FROM THE METER MANUFACTURER.

B: ROTEK 800 A OR EQUIVALENT CALIBRATION  UNIT AND ASSOCIATED CABLES.

C: SMALL SCREW DRIVER SIMILAR TO THE JEWELER'S TYPE.

D: CIRCUIT BOARD  PHSICAL LAYOUT DRAWING FOR THE WAV

CARD CIRCUIT BOARD.

E: 5-PIN MATING PHOENIX -TYPE CONNECTOR TO CONNECT TO WAV CARD CONNECTOR "B".

F: MISC TOOLS AS REQUIRED (1/2 INCH NUT DRIVER).

G: OPTIONAL CABLE SET FOR ROTEK TO INTERFACE WITH CINCH-JONES 12-PIN QUICK-CAL CONNECTOR INSTALLED IN SOME TEST BOARDS. ITEM E ABOVE IS NOT REQUIRES IF USING THIS CABLE.

I: PRELIMINARY(NOT USING SPECIAL CINCH-JONES QUICK CONNECTOR CABLE).

A: TURN OFF ALL CIRCUIT BREAKERS EXCEPT THE COMPUTER.

B: REMOVE THE TWO SHORT JUMPERS ON THE CURRENT SHUNT

SOCKETS.

C: CONNECT THE RED HIGH-CURRENT OUTPUT CABLE TO RIGHT BOTTOM BLACK SHUN CONNECTOR OF THE RIGHT GROUP.THIS IS THE SIDE THAT NORMALLY WOULD BE COMMON TO WIRE #55 IF THE SHORT JUMPERS WERE IN PLACE.

D: CONNECT THE BLACK HIGH CURRENT OUTPUT CABLE TO THE RIGHT BLACK BOTTOM SHUNT CONNECTOR OF THE LEFT GROUPING

THIS IS THE SIDE THAT NORMALLY WOULD BE COMMON TO WIRE #2

IF THE SHORT JUMPERS WERE IN PLACE.

E: CONNECT THE ROTEK RED VOLTAGE HI-OUT JACK WIRE TO TERMINALS 1&2  OF A 5-PIN PHOENIX CONNECTOR.

F: CONNECT THE ROTEK  BLACK VOLTAGE LO-OUT JACK WIRE TO TERMINAL 5 OF THE SAME 5-PIN PHOENIX CONNECTOR.

G: REMOVE THE TWO SMALL WIRES CONNECTED TO B3 & B4 ON THE EXISTING WAV CARD CONNECTOR AND RECONNECTED THEM

TO THE SAME TERMINALS ON THE NEWLY CREATED 5-PIN PHOENIX CONNECTOR.

H: UNPLUG THE EXISTING "B" CONNECTOR FROM THE WAV CARD AND REPLACE IT WITH THE NEWLY CREATED PHOENIX CONNECTOR WITH ALL OF ITS LEADS CONNECTED.

II. PRELIMINARY(IF USING SPECIAL CINCH-JONES QUICK CONNECT CABLE)**NOTE:THE CONNECTORS MENTIONED IN THE ABOVE SECTION I DO NOT EXIST IN THE TEST BOARD IF THE CINCH-JONES CAL FEATURE EXIST.

A: TURN OFF ALL CIRCUIT BREAKERS EXCEPT THE COMPUTER

B: UNPLUG THE DUMMY CINCH-JONES RUN PLUG FROM ITS SOCKET.ITS LOCATION IS TO THE RIGHT OF THE TEST BOARD CURRENT SHUNT.

C: PLUG THE SPECIAL MATING QUICK-CONNECT CABLE CONNECTOR PLUG INTO THE TEST BOARD CURRENT SHUNT.

D:PLUG THE OPPOSITE ENDS OF THE CABLE INTO THE ROTEK CALIBRATOR SOCKETS WHILE BEING SURE TO CONNECT REDS AND BLACKS TO BLACKS.

III. ROTEK INTIAL SETTINGS.

1: PLACE IN LAG POSITION.

2: LINE SYNCH (REAR SIDE) IN "ON" POSITION.

3: SENSE (REAR SIDE) IN "INTER" POSITION.

4: CURRENT WAVE SHAPE-SINE WAVE POSITION.

5: DEVIATION - "OFF".

6: FRECUENCY - "60 Hz"

7: STANDBY

8: POWER FACTOR - 1.0.

9: TURN ON ROTEK AND ALLOW TO STABILIZE A FEW MINUTES.

IV INITIAL READINGS

A: ROTEK "DEACTIVATED"

1: RECORD THE CRT WATTS IN SPACE (1).

2: RECORD THE CRT AMPS IN SPACE    (2).

3: RECORD THE CRT RUN VOLTS IN SPACE (3).

4: RECORD THE CRT LOW VOLTS IN SPACE (4).

B: SET THE ROTEK TO 100 VAC,800 WATTS,PF=1.0 AND APPLY                                                   POWER.

1: RECORD THE CRT WATTS IN SPACE (5).

2: RECORD THE CRT AMPS IN SPACE (6).

3: RECORD THE CRT RUN VOLTS IN SPACE (7).

4: RECORD THE CRT LOW VOLTS IN SPACE (8).

C: SET THE ROTEK TO 100 VAC,800 WATTS,PF=0.2 AND APPLY POWER.

1: RECORD THE CRT WATTS IN SPACE (9) AND SPACE (62).

2: RECORD THE CRT AMPS IN SPACE (10).

3: RECORD THE CRT RUN VOLTS IN SPACE (11).

4: RECORD THE CRT LOW VOLTS IN SPACE (12).

D: SET THE ROTEK TO 100 VAC,400 WATTS,PF=0.2 AND APPLY POWER.

1: RECORD THE CRT WATTS IN SPACE (13) AND SPACE (64).

2: RECORD THE CRT AMPS IN SPACE (14).

3: RECORD THE CRT RUN VOLTS IN SPACE (15).

4: RECORD THE CRT LOW VOLTS IN SPACE (16).

E: SET THE ROTEK TO 100 VAC,200 WATTS,PF=0.2 AND APPLY POWER.

1: RECORD THE CRT WATTS IN SPACE (17) AND SPACE (66).

2: RECORD THE CRT AMPS IN SPACE (18).

3: RECORD THE CRT RUN VOLTS IN SPACE (19).

4: RECORD THE CRT LOW VOLTS IN SPACE (20).

F: SET THE ROTEK TO 50 VAC,100 WATTS,PF=0.2 AND APPLY POWER.

1: RECORD THE CRT WATTS IN SPACE (21) .

2: RECORD THE CRT AMPS IN SPACE (22).

3: RECORD THE CRT RUN VOLTS IN SPACE (23).

4: RECORD THE CRT LOW VOLTS IN SPACE (24).

V.  AMPS CALIBRATION.

A: OFFSET ADJUSTMENTS ("ZEROING") FRONT-END ISOLATION SECTION.

1: ROTEK IN "OFF" OR "STAND BY".

2: CONNECT THE VDC METER TO D1-D3 AND RECORD THE VALUE FOUND IN FORM SPACE (25).

3: CONNECT THE VDC METER TO C1-C2 AND RECORD THE            VALUE FOUND IN FORM SPACE (27).

4: RECONNECT THE METER TO D1-D3 AND ADJUST R30, A1 OFFSET,UNTIL THE METER INDICATES 0.00 mV DC AS BEST AS POSSIBLE.RECORD THE FINAL VALUE IN FORM SPACE (26).

B: GAIN ADJUSTMENTS-FRONT-END ISOLATION SECTION.

1: CHANGE THE METER TO THE AC VOLTS RANGE,AND APPLY ROTEK POWER WITH 100 VAC AND 200 WATTS. RECORD THE VALUE FOUND AT D1-D3 IN FORM SPACE (28).

2: WITH THE METER IN THE AC VOLS RANGE,APPLY ROTEK POWER AT SETTINGS 100 VAC AND 400 WATTS.RECORD THE VALUE FOUND AT D1-D3 IN FORM SPACE (30).

3: WITH THE METER IN THE AC VOLTS RANGE,APPLY ROTEK POWER AT SETTINGS 100 VAC AND 800 WATTS.RECORD THE VALUE FOUND AT D1-D3 IN FORM SPACE (32).

4: SET THE ROTEK TO 100 VAC AND 400 WATTS.WITH THE METTER CONNECTED TO D1-D3 AND SET ON THE VAC RANGE,APPLY ROTEK POWER AND ADJUST R32, A1 GAIN POT, UNTIL THE METER READS O.400 VAC.RECORD THE FINAL VALUE SET IN FORM SPACE     (31) .

5: SET THE ROTEK TO 100 VAC AND 200 WATTS.RECORD THE VAC FOUND IN FORM SPACE (29).

6: SET THE ROTEK TO 100 VAC AND 800 WATTS. RECORD THE VAC FOUND IN FORM SPACE (33).

C: OFFSET ADJUSTMENTS ("ZEROING") RMS CONVERTER SECTION

****SET THE ROTEK AT 0.2 PF FOR THIS PROCEDURE****

1:TURN ROTEK OFF, ADJUST R17, A4 OFFSET,CW UNTIL THE CRT AMPS VALUE INDICATES A NON-ZERO VALUE.NOW ADJUST THE SAME POT UNTIL A SOLID "00.00" AMPS CRT READING APPEARS.

NOW TURN THE POT ONE MORE FULL TURN CCW.

2: SET THE ROTEK TO 100 VAC AND 200 WATTS.APPLY POWER

AND RECORD THE AMPS CRT READOUT IN FORM SPACE (34).

3: SET THE ROTEK TO 100 VAC AND 400 WATTS.APPLY POWER

AND RECORD THE AMPS CRT READOUT IN FORM SPACE (36).

4: SET THE ROTEK TO 100 VAC AND 800 WATTS APPLY POWER

AND RECORD THE AMPS CRT READOUT IN FORM SPACE (38).

D: GAIN ADJUSTMENTS -RMS CONVERTER SECTION.

1: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 100 VAC AND 400 WATTS SETTING.ADJUST R11, A4 GAIN, UNTIL THE CRT AMPS VALUE INDICATES 4.00 AMPS. RECORD THE FINAL VALUE IN FORM SPACE

(37).

2: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 100 VAC AND 200 WATTS SETTING.RECORD THE CRT AMPS VALUE FOUND IN FORM SPACE

(35).

3: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 100 VAC AND 800 WATTS SETTING.RECORD THE CRT AMPS VALUE FOUND IN FORM SPACE

(39).

4: PLACE THE ROTEK IN THE "STANDBY" POSITION.

VI. RUN VOLTS CALIBRATION

**** SET THE ROTEK AT 0.2 PF FOR THIS PROCEDURE******

A: GAIN ADJUSTMENTS-FRONT-END ISOLATION SECTION.

1: SET THE METER TO VAC AND CONNECT TO D1-D2.

2: APPLY ROTEK POWER WITH 050 VAC AND 400 WATTS.

RECORD THE METER VALUE IN FORM SPACE (40).

3: APPLY ROTEK POWER WITH 100 VAC AND 400 WATTS.

RECORD THE METER VALUE IN FORM SPACE (42).

4: APPLY ROTEK POWER WITH 100 VAC AND 400 WATTS.

RECORD THE METER VALUE IN FORM SPACE (44).

5: APPLY ROTEK POWER WITH 100 VAC AND 400 WATTS.

ADJUST R6, A2 GAIN, UNTIL THE METER INDICATES 2.000 VAC RECORD THE FINAL VALUE SET IN FORM SPACE (43).

6: SET THE ROTEK  TO 050 VAC AND 400 WATTS.RECORD

THE VAC FOUND IN FORM SPACE (41).

7: SET THE ROTEK  TO 200 VAC AND 200 WATTS.RECORD

THE VAC FOUND IN FORM SPACE (45).

B: OFFSET ADJUSTMENTS ("ZEROING") RMS CONVERTER SECTION

WITH THE ROTEK "OFF" , ADJUST R21 , A5 OFFSET,CW UNTIL THE CRT RUN-VOLTS VALUE INDICATES  A NON-ZERO VALUE.NOW

ADJUST THE SAME POT CCW UNTIL A SOLID "000.0" APEARS.TURN

THE POT ONE MORE FULL TURN CCW.

C: GAIN ADJUSTMENTS -RMS CONVERTER SECTION.

1: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 100 VAC AND 400 WATTS SETTING.ADJUST R12, A4 GAIN, UNTIL THE CRT AMPS VALUE INDICATES 100.0 AMPS. RECORD THE FINAL CRT VALUE IN FORM SPACE(47).

2: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 050 VAC AND 400 WATTS SETTING.RECORD THE CRT VOLTS VALUE FOUND IN FORM SPACE

(46).

3: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 200 VAC AND 400 WATTS SETTING.RECORD THE CRT AMPS VALUE FOUND IN FORM SPACE

(48).

4: PLACE THE ROTEK IN THE "STANDBY" POSITION.

VII. LOW VOLTS CALIBRATION

**** SET THE ROTEK AT 0.2 PF FOR THIS PROCEDURE******

A: GAIN ADJUSTMENTS-FRONT-END ISOLATION SECTION.

1: SET THE METER TO VAC AND CONNECT TO D1-TP1.

2: APPLY ROTEK POWER WITH 050 VAC AND 400 WATTS.

RECORD THE VALUE FOUND IN FORM SPACE (49).

3: APPLY ROTEK POWER WITH 100 VAC AND 400 WATTS.

RECORD THE VALUE FOUND IN FORM SPACE (51).

4: APPLY ROTEK POWER WITH 200 VAC AND 400 WATTS.

RECORD THE VALUE FOUND IN FORM SPACE (53).

5: APPLY ROTEK POWER WITH 100 VAC AND 400 WATTS.

ADJUST R9, A3 GAIN, UNTIL THE METER INDICATES 2.000 VAC RECORD THE FINAL VALUE SET IN FORM SPACE (52).

6: SET THE ROTEK  TO 050 VAC AND 200 WATTS.RECORD

THE VAC FOUND IN FORM SPACE (51).

7: SET THE ROTEK  TO 200 VAC AND 200 WATTS.RECORD

THE VAC FOUND IN FORM SPACE (54).

B: OFFSET ADJUSTMENTS ("ZEROING") RMS CONVERTER SECTION

WITH THE ROTEK "OFF" , ADJUST R24 , A6 OFFSET,CW UNTIL THE CRT LOW-VOLTS VALUE INDICATES  A NON-ZERO VALUE.NOW

ADJUST THE SAME POT CCW UNTIL A SOLID "000.0" APEARS.TURN

THE POT ONE MORE FULL TURN CCW.

C: GAIN ADJUSTMENTS -RMS CONVERTER SECTION.

1: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 100 VAC AND 400 WATTS SETTING.ADJUST R13, A6 GAIN, UNTIL THE CRT AMPS VALUE INDICATES 100.0 VOLTS. RECORD THE FINAL CRT VALUE IN FORM SPACE(56).

2: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 050 VAC AND 400 WATTS SETTING.RECORD THE FINAL CRT VALUE IN FORM SPACE(55).

3: ACTIVATE THE ROTEK WITH A 200 VAC AND 400 WATTS SETTING.RECORD THE CRT AMPS VALUE FOUND IN FORM SPACE

(57).

4: PLACE THE ROTEK IN THE "STANDBY" POSITION.

VIII. WATTS CALIBRATION.

A: OFFSET ADJUSTMENTS ("ZEROING") 120 Hz & WATTS AMP

SECTION.

1: CONNECT THE VDC METER TO C1-TP3.

2: WITH THE ROTEK OFF, RECORD THE DC METER VALUE IN FORM SPACE (58).

3: WITH THE ROTEK "OFF" , ADJUST R42, A8 OFFSET, UNTIL THE METER READS 0.00 mVDC AS BEST AS POSSIBLE. RECORD THE FINAL VALUE IN FORM SPACE (59).

4: WITH THE ROTEK OFF , RECORD THE CRT WATTS VALUE IN FORME SPACE (60).

5: WITH THE ROTEK "OFF" , ADJUST R31, A9 OFFSET, UNTIL

THE CRT WATTS VALUE INDICATES A NON-ZERO VALUE.NOW ADJUST THE SAME POT UNTIL A SOLID "0" WATTS APPEARS. RECORD THE FINAL VALUE IN FORME SPACE (61).

B:GAIN ADJUSTMENTS-WATTS

1: APPLY ROTEK POWER OF 100 VAC & 800 WATTS & PF=1.0.

2: ADJUST R28, A9 GAIN, UNTIL THE CRT WATTS VALUE INDICATES 800 WATTS .

3: ACTIVATE THE ROTEK WITH 100 VAC,800 WATTS,PF=0.2.

4: ADJUST THE A1 POWER FACTOR TRIM POT,R2, UNTIL THE

CRT WATTS DISPLAY INDICATES 160 WATTS. RECORD THE FINAL

WATTS CRT VALUE IN FORM SPACE (63).

5: ACTIVATE THE ROTEK WITH A PF=0.2, 400 WATTS, 100 VAC

RECORD THE CRT WATTS VALUE IN FORM SPACE (65).

6: ACTIVATE THE ROTEK WITH A PF=0.2, 200 WATTS, 100 VAC

RECORD THE CRT WATTS VALUE IN FORM SPACE (67).

7: PLACE THE ROTEK IN THE "STANDBY" POSITION AND TURN

OFF ITS POWER.

RECONNECT THE ORIGINAL PHOENIX CONNECTOR AMPS LEADS

TO TERMINALS 3 & 4  AND RECONNECT THE TWO SHUNT JUMPERS

TIGHTLY OR UNPLUG THE CINCH-JONES QUICK-CONNECT CABLE

PLUG AND REINSTALL THE BLACK CINCH-JONES DUMMY PLUG.

RETURN TO THE CAL MAIN MENU AND SELECT RESTORE TEST

BOARD OPTION.

IF THE VOLTS AND AMPS FRONT END ISOLATION AMPLIFIERS

OUTPUT WERE MORE THAN 5 PERCENT OFF, ADVISE THE DBC

(DATA BASE COORDINATOR) THAT THE SIGNATURE DATA BASES

MAY HAVE TO BE REPLACED.

5.0 CORRECCIONES.

5.1 CUANDO UNO DE LOS EQUIPOS FALLA EL PERSONAL ASIGNADO ES EL ENCARGADO DE VERIFICAR Y COLOCAR DENTRO DE LOS PARAMETROS, LAS DIFERENTES MEDICIONES QUE HACE EL EQUIPO.

5.2 CUANDO UN EQUIPO NO LO PUEDEN CONTROLAR SE LE HABLA A ALEX MACORMACK PARA VER DE QUE FORMA SE PUEDE HACER LA    CORRECCION.S

PH-METRO

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de los

medidores de pH usados en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los medidores de pH usados para inspeccionar y nivelar la acidez

de fluidos para determinar si cumplen con las  especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Recipiente para contener agua.

3.2 Agua destilada.

3.3 Buffers de pH 4,7 y/o 10

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Al analizar soluciones agresivas, con metales pesados o proteinas

,tome las lecturas rapidamente y lave el electrodo inmediatamente

con agua desionizada para remover cualquier residuo.

4.2 Para extender al maximo la vida del electrodo, coloque un pedazo

pequeño de papel o de esponja en la tapa, humedescalo con agua

corriente y coloquela nuevamente.

5.0 TOLERANCIA

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Verifique el pH-metro de daños visuales.

6.2 Seleccione un buffer pH7 y/o pH4 y/o ph10.

6.3 Diluya el buffer en el recipiente con agua destilada.

6.4 Encienda el muestreados y presione el boton de "CAL" para entrar

al modo de calibracion.

6.5 Introduzca el electrodo en el buffer unos 2.5 cm. aprox. ,agite

suavemente y espere 40 seg. a que el valor que aparece en la

pantalla se estabilize.

6.6 Presione el boton "HOLD/CON" para confirmar y completar la

calibracion.

NOTA: Para una mayor precision es necesario calibrar los 3 valores de pH

a temperatura ambiente, comenzando con pH7.

PLUG GAGE

1.0 OBJETIVO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para  calibración de  gages

cilíndricos tipo pin y plug ( o pin-plug ).

2..0 ALCANCE

2.1 Los gages estandar tipo pin y plug usados para la medición,

calibración,prueba, inspección o examinación de caracteristicas para

determinar el cumplimiento de acuerdo a las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Comparador Optico.

3.2 Micrometro de exteriores ( si aplica ). CMM.

3.3 Solucion desengrasante y/o limpiadora

3.4 Solucion abrasiva ( si es necesario ).

3.5 Pañuelo libre de pelusa

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Use extremado cuidado cuando use abrasivo, porque deberá

remover solo la superficie positiva de imperfecciones en las superficies

en las partes de chequeo.

5.0 TOLERANCIAS.

5.1 Los plug gages GO pueden ser más grandes que el tamaño básico

pero nunca más pequeños.

Los plug gages NO GO pueden ser más pequeños que el tamaño

básico paro nunca más grandes.

5.2 Los plug gages GO tienen una tolerancia unilateral de aceptación de

+10% de total del rango dela tolerancia de la medición de la parte que va

a ser inspeccionada.

Los plug gages NO GO tienen una tolerancia unilateral de aceptación

de 10% de total del rago de la tolerancia de la medición de la parte que

va a ser inspeccionada

6.0 PROCEDIMIENTO.

6.1 Cheque la superficie del gage o plug a lo largo de la superficie de

contacto, estas deben de ser limpiadas con limpiador para que este libre

de pelusa,polvo, huellas digitales y otro tipo de sustancias, la cuales

deberán de ser completamente removidas.

6.2 Cheque cuidadosamente todas las partes del gage, cuide de no

mutilar partes, de no dejar rebabas, de no golpear el gage, debido a que

todas estas características pueden afectar la seguridad o el

funcionamiento del  gage.

6.3 Se tomaran las lecturas necesarias a discrecion del analista.

6.4 El diametro del plug no debe exceder los límites de especificación en

ningun punto alo largo del mismo. Referirse al parrao 5.0 para tolerancia

de aceptación, de no cumplir, refierase al párrafo 7.0.

6.5 Archivar los datos en la historia del gage en el software disponible.

7.0 CORRECCION DE GAGES.

7.1 Cada que se exceda lo especificado en tolerancias por el párrafo 5.1

a 5.2.En cualquier tiempo de la calibración deberá ser separado y

recalibrado o deberá de mandarse al scrap.

PROT. GAGE

1.0 OBJETIVO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para  calibración de  gages

para verificacion de protectores termicos.

2..0 ALCANCE

2.1 Los gages para verificacion de prot. termicos  usados para la

medición,calibración,prueba, inspección o examinación de

caracteristicas para determinar el cumplimiento de acuerdo a las

especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Multimetro.

3.2 Solucion limpiadora.

3.3  Pañuelo libre de pelusas.

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Use extremado cuidado si usa algun abrasivo, porque deberá

remover solo la superficie positiva de imperfecciones en las superficies

en las partes de chequeo.

5.0 TOLERANCIAS.

5.1 Equipo eléctrico: +/-1%.

6.0 PROCEDIMIENTO.

6.1 Se simula la prueba de un protector termico.

6.2 Con el multimetro se  checa la corriente que es aplicada por el

equipo a los protectores. .

6.3 Las cantidades de I aplicadas comunmente segun tipo de protector

son como sigue:

30,34,37,39,40 y 44 Amps.

6.4 La I no debe exceder los límites de especificación en

ningun punto . Referirse al parrao 5.0 para tolerancia

de aceptación, de no cumplir, refierase al párrafo 7.0.

6.5 Archivar los datos en la historia del gage en el software disponible.

7.0 CORRECCION DE GAGES.

7.1 Cada que se exceda lo especificado en tolerancias por el párrafo 5.1

En cualquier tiempo de la calibración deberá ser separado y recalibrado

o deberá de mandarse al scrap.

Nota: esta calibracin es calibracion externa

ESTATOR BORE

1.0 PROPOSITO.

1.1 Establecer un procedimiento estandart de calibracion para los gages usados en motores reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los gages para diametro interior de lamina usados para medir,evaluar,

probar,inspeccionar o examinar laminas para determinar si cumplen con las especificaciones.

3.0 MATERIALES

3.1 Micrometro

3.2 Lubricante de gages

3.3 Material abrasivo

3.4 Solvente desengrasante o limpiador

3.5 Trapo

4.0 PRECAUCIONES

4.1 Usar extrema precaucion cuando use el material abrasivo  de tal manera que remueva solo las inperfecciones positivas de la superficie a cali

brar

5.0 TOLERANCIAS

5.1 El criterio de caeptacion sera de +0.0005/-0.0000 para el go

+0.0000/-0.0005 para No go

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Seleccionar la escala minima maxima del gage

6.2 Usando el micrometro medir y registrar las lecturas de ambas escalas

6.3 Hacer comparacion en ambas escalas para definir estado del gage

6.4 El criterio de aceptacion esta dado en el parrafo 5.1

6.5 De acuerdo con resultado de calibracion definir el estatus del gage

7.0 CORRECCIONES

7.1 Cualquier gage que seobrepase las tolerancias especificadas de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibracion debera

ser recalibrado,reparado o desechado

SWEEP GAGE

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de calibracion de sweep para

altura de bobinas.

2.0 ALCANCE

2.1 Los sweep gage usados para evaluar, probar,,inspeccionar o exami-

nar las dimensiones de la bobina de los estatores,para determinar si cum-

ple con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1Lubricante de gages

3.2 Material abrasivo

3.3 Trapo

3.4 Vernier o micrometro/CMM

3.5 Dibujo del gage

4.0 PRECAUCIONES

4.1 Verificar que el gage no muestre  evidencias de golpes .

5.0 TOLERANCIAS

5.1 El diametro exterior maximo de la bobina checado por el sweep gage

debe cumplir con las especificaciones de dibujo asi como tambien la altu-

ra de bobina.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Verificar el gage por daños o golpes.

6.2 Hacer mediciones de las diferentes partes que conforman el gage

de acuerdo a dimensiones de dibujo hacer comparaciones

6.3 El criterio de aceptacion esta dado en el punto 5.1

7.0 CORRECCION

7.1 Aceptar el gage si cumple con los criterios de calidad y de no ser asi

recalibrar, mandar reparar o destruir.

TACOMETROS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de

tacometros usados en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los tacometros  usados para medir, probar, inspeccionar o examinar

artículos para determinar el aseguramiento de acuerdo a las

especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Solución limpiadora

3.2 Pañuelo libre de pelusa

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Use extremado cuidado cuando remueva la suciedad, manchas,

huellas digitales, y otro tipo de substancias, debido a que la solución

limpiadora no debe entrar a las partes internas del instrumento.

5.0 TOLERANCIA

5.1 La exactitud del gage debe de estar dentro 3% .

5.2 La precisión del gage no debe de exceder durante su calibración.

5.3 Si la tolerancia esta especificada por el manufacturador o si hay una

caracteristica funcional la cual requiere otro tipo de tolerancia de lo

especificado, estas caracteristicas deben de regir la aceptabilidad del

gage.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Poner tacometro en cero , est se logra oprimiendo la tecla de ajuste

del tacometro.

6.2 Con un motor de  prueba se comparan las lecturas del tacometro

con las del magtrol.

6.3 Si el display indica otra lectura diferente a la que despliega el magtrol'

se repite paso  6.1

6.6 Se toma varias veces la lectura para poder asegurarse que en cierto

momento pueda  existir el mínimo porcentaje de error.

7.0 CORRECCION DE GAGES.

7.1 Cada que se exceda lo especificado en tolerancias por el párrafo 5.1

a 5.3.En cualquier tiempo de la calibración deberá ser separado y

recalibrado o deberá de mandarse al scrap.

Nota: Se envian a calibracion externa

TORQUIMETROS

1.0 OBJETIVO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de

instrumentos de medición de torque.

2.0 ALCANCE.

2.1 Los torquimetros usados para la medición, calibración, prueba,

inspección o examinación para determinar el aseguramiento de acuerdo

a las especificaciones.

3.0 MATERALES REQUERIDOS

3.1 Solvente desengrasante y/o limpiador.

3.2 Pañuelo libre de pelusa

3.3 Calibrador de torque

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Use extremado cuidado para mantener este gage seco internamente

cuando se esten usando soluciones limpiadoras.

5.0 TOLERANCIAS

5.1 Se considera aceptable por la aplicación de los torquimetros en

Motores Reynosa con un  error máximo de 10%.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Coloque el calibrador sobre una superficie relativamente plana, la

superficie debe estar libre de vibraciones. Nivele la base del calibrador

usando el empotramiento del nivel adecuado.

6.2 Examine visualmente cualquier tipo de defecto obvio, el cual pueda

afectar el funcionamiento o seguridad del instrumento.

6.3 Remueva todo el polvo u otro tipo de sustancias el exterior de las

superficies con el pañuelo, humedezca el pañuelo con solvente

desengrasantre o limpiador.

6.4 Dtermine el rango de la medida del instrumento. Divida el total del

rango en secciones.

6.4.1 Los puntos de chequeo de la calbración serán tomados

aleatoriamente

6.5 Coloque el indicador del gage a cero, coloque la parte macho en el

tronco de conducción del torque.

6.5.1. Aplique suficiente fuerza física al instrumento de torque para que

se registre y así se presente el punto bajo de la prueba.

6.6 El valor del torque indicado del instrumento debe de ser

simultaneamente comparado con el valor indicado del calibrador del

torque.

6.6.1. Obtenga las lecturas de prueba y regrese o ajuste el indicador a

cero.Repita el paso una vez más. Referencia párrafo 5.0. para

aseguramiento y precisión de las tolerancias.

6.7 Observe los datos representando una mayor desviación del valor a

obtener.

6.8 Repita los pasos 6.5. a 6.7. para los restantes puntos de calibración

"intermedio" y "alto".

7.0 CORRECCION DE GAGES

7.1 Los instrumentos que excedan las tolerancias especificadas en

cualquier momento de la calibración debe ser corregida y recalibrada.

VERNIERS

1.0 PROPOSITO

1.1    Establecer un procedimiento estandar para la calibración de  los verniers usados en MOTORES REYNOSA.

2.0 ALCANCE

2.1     Los verniers usados para medir, probar, inspeccionar o examinar articulos para determinar concordancia con especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1   Solución limpiadora.

3.2  Pañuelo libre de pelusa

3.3  Calibrador maestro, o blocks patron.

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1Tenga cuidado cuando remueva el polvo, huellas de los dedos y otras substancias externas de tal forma que la solución limpiadora no penetre en las partes internas de este gage (sobre todo si es digital)

5.0 TOLERANCIA

El vernier debe tener una tolerancia que no exceda de +/- .0005".

o el porcentaje de error que trae de fabrica marcado el equipo

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1      Examine cuidadosamente todas las superficies del vernier por posibles rebabas, rayaduras, u  otras señales de maltrato o deterioro.

6.2 Aplicar suficiente cantidad de solución limpiadora para humedecer un pañuelo libre de pelusa. Limpie cuidadosamente todas las superficies expuestas removiendo todas las sustancias externas y otro tipo de partículas.

6.3 Cheque los trazadores del vernier cuando esten en posición cerradas.

6.3.1 Observe los espacios entre trazadores (si existe) mirando a través del área entre los dos trazadores enfocando una fuente de luz . Ninguna luz debe verse a través de los trazadores si estas estan en buenas condiciones. Si existe señal de luz entre los dos trazadores (debido a deterioro) vea en punto 7.

6.4 Verificar el ajuste a cero del vernier observando las lecturas indicadas con los trazadores en posición cerrada.

6.4.1 Si el vernier no lee a 0.000"  puede ser facilmente ajustado a cero, aflojando el tornillo que aprieta la guia, entonces gire la guia para alinear el indicador a graduación cero, si el vernier es digital oprima el boton zero.

6.5 Registre las lecturas del vernier, consulte el punto 5.0 para tolerancias.

6.6 Si cualquier defecto ha sido encontrado en este punto que pudiera afectar la exactitud o función del gage, interrumpa la calibración y consulte la sección 7.0 para acción remedial.

6.7 Realize al menos 2 mediciones al minimo una al medio y 2 al maximo segun el rango del equipo (6'' 8'' y 12'').

6.7.1 Alinear el vernier para que este lo mas paralelamete posible a la linea de medicion.

6.7.2 Repita los pasos de medición un número suficiente de veces para descartar cualquier lectura incorrecta.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier gage que sobrepase las tolerancias especificadas de acuerdo al parrafo 5.0, en cualquier momento durante la calibración deberá ser recalibrado o desechado.

revision ''a'' 15 de diciembre 2022

ZAHN CUPS

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de las

copas zahn usadas en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Las copas zahn usadas para inspeccionar la viscosidad de fluidos

para determinar si cumplen con las  especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Pin gages para verificar orificio segun medida del zhan cup.

3.2 Soucion abrasiva.( si es necesario ).

3.3 Solucion desengrasante.

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Los fluidos de silicon no debran ser usados para calibrar las copas de

viscosidad. Este material cambia la interfase entre la superficie y el

material de prueba, y por lo tanto cambia calibración de la copa.

5.0 TOLERANCIA

5.1 el criterio de aceptacion para las copas zhan es de +/- 0.003.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Verifique que la copa no contenga materiales extraños adheridos a

las paredes y al orificio. Limpie y elimine cualquier material extraño de la

copa.

6.2 Utilze el pin correspondiente a la media de la copa zhan que se este

utilizando de acuerdo al diametro especificado por el fabricante que

debe ser :

para medida 1= 0.078

para medida 2= 0.108

para medida 3= 0.148

para medida 4= 0.168

para medida 5= 0.208

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier copa zhan que sobrepase las tolerancias especificadas

de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración

deberá ser recalibrado o desechado.

CROSS SECTION

VER FOLDER DE PROCEDIMIETOS DE CALIBRACION " PROCEDIMIENTOS ".

SE CALIBRO CON MASTER MCROS.01

DE ACUERDO AL TP 246

MTB CIM

Oprimir la pestaña " Calibración " y seleccionar:

a.- "Resistencia"

-En el multimetro MT4000010 seleccionar la opción DAV.

a.- "Tacometro".

-En el multimetro MT4000010 seleccionar la opción VAC.

-Conectar las puntas del multimetro a las terminales 902 y 904 de la máquina.

-Ingresar el valor medido a la primera casilla y seleccionar la tecla "Set"

-Volver a medir e ingresar el valor medido en la segunda casilla y seleccionar la tecla "Set".

-Volver a medir e ingresar el valor medido en la tercera casilla y seleccionar la tecla "Set".

Oprmir la tecla "Aceptar" y orpimir "Done".

b.- "Acelerometro"

-Conectar el acelerometro en el master de vibración.

-Si el valor medido no llega a 90db, oprimir las flechas del recuadro hasta aproximar el valor medido a 90 db.

-Oprimir "Set".

-Colocar el siguiente acelerometro.

-Si el valor medido no llega a 90db, oprimir las flechas del recuadro hasta aproximar el valor medido a 90 db.

-Colocar el tercer acelerometro.

-Si el valor medido no llega a 90db, oprimir las flechas del recuadro hasta aproximar el valor medido a 90 db.

ESTATOR MASTERS SURGE

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandard de calibración para estatores masters de surge

2.0 ALCANCE

2.1 Todos los estatores masters de surge usados para medir o

evaluar el funcionamiento de las surge testers.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Desengrasante o limpiador

3.2 Pañuelo libre de pelusa o trapo.

3.3 Pintura en aerosol (rojo)

3.4 Insulation tester

3.5 Etiquetadora

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Examinar fisicamente que cumpla con las condiciones adecuadas de funcionamiento tales como daños o partes ausentes.

4.2 Remueva solamente las imperfecciones  en la superficie del

master usando trapo libre de pelusa si es necesario.

5.0 TOLERANCIAS

5.1 El master debe presentar fuga de corriente entre bobinas.

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Limpiar el master con trapo libre de pelusa.

6.2 Usando el Insulation tester verificar que se forme una flama de corriente colocando las punts del probador en cada uno de los extremos de la bobina (no exceder mas de 4 segundos).

6.3 Una vez terminada la prueba, pasar un desarmador 2-4 veces tocando el diametro interno para eliminar posibles cargas y evitar alguna descarga al momento de tomarlo.

6.4 Pintarlo y colocar una etiqueta de identificacion nuevamente si es necesario.

7.0 CORRECCIONES

7.1 Culaquier master que no cumpla con la tolerancia especificada o que presente alguna daño que afecte su funcionamiento debera ser removido.

7.2 Notificar al ingeniero o supervisor de calidad del area correspondiente para su reemplazo.

FORMSCAN 6100

PROCEDIMIEMTO DE CALIBRACION

1.- ASEGURARSE QUE LA CORDENADA "X" SE ENCUENTRE EN ANGULO CERO EN POCICION CON EL PUNDO ROJO QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA MESA GIRATORIA

2.-OPRIMIR EN LA PANTALLA LA TECLA (TILT-CENTER)

3.- DENTRO DE LA PANTALLA DESPUES DE ABER OPRIMIDO TIL-CENTER

ENTRAR EN "CENTER"

4.-CON EL PALBADOR SOBRE LA CIRCUNFERENCIA DE LA MESA GIRATORIA AGUSTAR LAS CORDENADAS "X" "Y" DESPUES DE CENTRADAS ESTAS DOS CORDENADAS, ASEGURARSE DE QUE EL EQUIPO UNA BARIACION MINIMA DE .00010, DESPUES DE QUE LOS DATOS SEAN SATISFACTORIOS SE PUEDE EMPESAR A REALISAR LAS MEDICIONES

RESOLUCION DEL EQUIPO: 0.00001"

RECONMENDACIONES EN CASO DE REDONDES:

VERIFICAR EL TIPO DE FILTRO QUE PIDE EL SEIM Y SI REQUIERE MEDICION DE PIKO A VALLE DE LAS ARMONICAS Y LOS NIVELES DE SUPRECION.

EL EQUIPO NO DEVE APAGARSE MIENTRAS EL EQUIPO SE ENCUNTRE ENSENDIDO SE PUEDE ESTAR MIDIENDO SIN NINGUN PROBLEMA Y CALIBRARSE CADA PERIODO SEGUN LO ESTABLESIDO EN EL SISTEMA PROGAGE

MICROSCOPIO

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la calibración de los

microscopios usados en Motores Reynosa.

2.0 ALCANCE

2.1 Los microscopios usados para inspeccionar y medir dimensiones de terminales para determinar si cumplen con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 microscopio

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

5.0 TOLERANCIA

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Limpiar las lentes del microscopio

6.2 Verifique que no tengan daño las lentes del microscopio.

REFRACTOMETRO

ESTE EQUIPO SOLO SE CALIBRA CON AGUA LIMPIA LIBRE DE IMPUREZAS

SE LE AGREGAN DE 2 A 4 GOTAS DE AGUA EN EL PRISMA Y SE TAPA DE TAL MANERA QUE EL  QUEDE TOTALMENTE CUBIERTO POR EL AGUA, SE OBSERVA POR EL OBJETIVO Y EL NIVEL DEBE MARCAR CERO, DE NO SER ASI SOLO SE AJUSTA EN EL TORNILLO HASTA QUEDAR EN CEROS.

ANDEROMETRO

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar para la verificacion del Anderomtero    utilizados para valorar y certificar estos equipos de medicion

2.0 ALCANCE

2.1 El anderometro es para verificar baleros por medio del factor que indica ese equipo.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1 Anderometro

3.2  Set de Baleros

6 BALEROS MASTER ( REFERENCIA )

IDENTIFICADOS COMO

A                 B                  C

D                 E                   F

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES

4.1 Tener precaucion al verificar el equipo de medicion .y usar las herramientas adecuadas , baleros debe estar en su estuche para eviat daños

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptacion es que el equipo lea los baleros corresponientes

5.2 Se revisa que trabaje normalmente  y que lea los baleros en su respectiva pantalla

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 se revisa que no tenga daños fisicos

6.2 se le hace la prueba con los baleros

6.3 El criterio de aceptacion esta dado por el punto 5.1.

6.4 De acuerdo a los resultados de calibracion colocar etiqueta o mandar

reparar el equipo.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Si durante el periodo de calibracion los valores exceden la tolerancia

debera ser recalibrado o mandar reparar ó deshechar

NOTA: Seguir los pasos del TP-240 para procedimiento de calibracion

SURGE

ESTAS MAQUINAS LAS CALIBRA GENTE  DE  SAN  LUIS  MISSOURI

NOSOTROS TODAVIA NO TENEMOS PROCEDIMIENTO  ,  ALEX MAC ORMY  VIENE  CADA  AÑO ,  EL  INGENIERO  ELECTRONICO  CESAR SEPULVEDA  ESTA TRABAJANDO EN UN  PROCEDIMIENTO  JUNTO CON              ALEX MAC ARTHY  DE QUIEN FALTA SU AUTORIZACION.

05 / 25 / 99.

MVR.

YA TENEMOS PROCEDIMIENTOS PARA LAS SURGE ,DOS  POR QUE SON DE DIFERENTE MODELO Y SE ESTA TRATANDO DE HACER SOLO UNO.

CARLOS NAVA Y CESAR SEPULVEDA .     02/05/2001                  MVR

SURGE BOARD CALIBRATION FORM

SHOP NUMBER________________________________________

DATE________________________________________________

TECHNICIAN____________________________________________

1.-SURGE CALIBRATION PROCEDURES ,SB 22 SURGE TESTERS

1.1 BEFORE CALIBRATION MEASUREMENTS:

1.1.1 MECHANICAL ZERO _________________________________

1.1.2 SURGE  FRONT PANEL METER BEGINNING READING ,900 VDC

1.1.3 HIGH VOLTAJE LEAD OFF OF THRATON TUBE READING _______

1.2 DURING CALIBRATION MEASUREMENTS:

1.2.1 SET HIGH VOLTAJE LEAD OFF THRATON TUBE TO 950 VDC

1.2.2 LEAD ON TUBE ADJUST SURGE KV METER TO 900 VDC OFFSET_

2.-HI-POT CALIBRATION PROCEDURES

2.1 BEFORE CALIBRATION MEASUREMENTS:

2.1 KILOVOLTS SECTION :

*ZERO MEASUREMENTS INDICATES ___________________________

*HI-POT FRONT PANEL METER BEGINNING READING SET AT 950VAC

* HIGH VOLTAJE LEADS CONNETED OFFSET READING____________

2.2 DURING CALIBRATION MEASUREMENTS:

2.2.1 SET MASTER METER TO 950 VAC

2.2.2 HIGH VOLTAJE SCALING POTENTIONMETER SET TO READ 950 VAC

2.2.3  ON FRONT PANEL METER OFFSET VALUE MEASUREMENTS______

2.2.4 MILLIAMPS SECTION

* SHORT INSTALLED FRONT PANEL ,SET TO 2 MA

*MASTER READS __________________________

*MA ADJUST TO 2 MA ON MASTER METER

*MA POTTENTIONMETER ADJUST TO FRONT PANEL INDICATES 2.0MADC

COMMENTS________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

DATOS DE CALIBRACION DE PRUEBA ELECTRICA DE ESTATOR

MODELOS SB-32 Y SB-33

NUM. DE MAQUINA____________		NUM. DE LINEA___________

NOMBRE DEL TECNICO_________            FECHA______	EXPIRA____

CALIBRACION DE FUENTE DE PODER

(DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO EN EL PUNTO I )

A).-AJUSTE A BAJO VOLTAJE (10.0 VAC)

Valor actual:______	VAC		Valor de constante en CRT_______

Despues del ajuste:_____VAC   Valor de constante en CRT________

B).-AJUSTE A ALTO VOLTAJE (110.0 VAC)

Valor actual:______	VAC	        Valor de constante en CRT______

Despues del ajuste:______VAC		Valor de constante en CRT____

C).-VERIFICACION

Lectura en Voltmetro AC(50vac)	____________

CALIBRACION HI-POT (VOLTAJE)

(DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION PUNTO II )

A).-MEDICION DE OFFSET DCmV TERMINAL 5 Y 6	____________

B).-AJUSTE DE OFFSET POT. #      DCmV. HASTA QUE EL MEDIDOR LEA 0.00

C).-AJUSTE A 2000 VAC USANDO FLECHAS (ARRIBA/ABAJO). USANDO LA PUNTA DE H.V.

EN FINGER # 1 Y GND.

Valor actual:______	VAC		Despues del ajuste:______VAC

D).-AJUSTE DE POT. #      PARA QUE EL VALOR MEDIDO SEA IGUAL AL DEL CRT.________________________________

CALIBRACION DE HI-POT (mA).

(DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION PUNTO III)

A).-MEDICION DE MVDC. EN TERMINALES 3 Y 4.______________

B).-AJUSTAR POT. #      HASTA QUE EL VALOR LEIDO SEA 0.00 mVDC.

C).-CONECTANDO EL RESISTOR DE 20000 OHMS EN SERIE CON EL AMPERIMETRO EN

"FINGER # 1". VALOR  MEDIDO:__________mA

D).-AJUSTAR POT. #      PARA QUE EL VALOR MEDIDO SEA IGUAL AL DEL CRT._____________________

CALIBRACION DE SURGE

(DE ACUERDO AL PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION PUNTO IV )

A).-MEDICION ENTRE FINGER #1 Y #2 (EN 2 EL POSITIVO).

B).-AJUSTAR CON LAS FLECHAS PARA QUE EL VOLTAJE MEDIDO SEA IGUAL A 2000 VOLTS.

C).-MEDIR OFFSET DCmV. EN TERMINALES 2 Y 3.___________

D).-AJUSTAR POT. #      PARA QUE EL VALOR MEDIDO SEA 0.00 mVDC.

E).-AJUSTAR POT. #      HASTA QUE EL VALOR MEDIDO EN EL VOLTMETRO SEA IGUAL A

CRT VOLTS.

F).-MEDIR OFFSET DCmV. EN TERMINALES 4 Y 5.	___________

G).-AJUSTAR POT. #      PARA QUE EL VALOR MEDIDO SEA 0.00 mVDC.

H).-CONECTAR BOBINA ESTANDAR (100 VUELTAS). EN FINGER 1 Y 2.

I).-AJUSTAR POT.  #       HASTA QUE CRT LEA 4.5 (ESTE VALOR VARIA DE ACUERDO A LA

BOBINA).

CALIBRACION DE RESISTENCIA

(DE ACUERDO A PROCADIMIENTO DE CALIBRACION DEL PUNTO V)

A).- AJUSTE DE OFFSET COLOCANDO UN CORTO(RESISTENCIA MUY BAJA ENTRE

FINGER 1 Y 2) Y USANDO FLECHAS DEL TECLADO AJUSTAR A

0.00 OHMS.____________

B)./ USANDO UNA RESISTENCIA DE 15 OHMS, 10 WATTS. CONECTARLA EN FINGER 1 Y 2

Y USANDO LAS FLECHAS (ARRIBA/ABAJO) AJUSTAR EL VALOR DE CRT AL VALOR CONONOCIDO RESISTENCIA ACTUAL EN CTR _____________

DESPUES DEL AJUSTE _______________

OBSERVACIONES

________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

VERIFICACION DE GAGES

1.0 PROPOSITO

1.1 Establecer un procedimiento estandar de verificacion para los gages mecanicos ( placas de stud - gages de rebaba de terminal ,gages de epoxy,overal dimension,gages de dimension de poleas, de dimension de diametros internos de algun material que se requiera verificar, gages de altura de polea, gages de concentricidad)

2.0 ALCANCE

2.1 Los gages usados para medir, evaluar, probar, inspeccionar o examinar material/producto, para determinar si cumplen con las especificaciones.

3.0 MATERIALES REQUERIDOS

3.1  micrometros, vernier . comparador óptico CMM,Pie de Rey

3.2 Lubricante de gages

3.3 Material abrasivo

3.4 Solvente desengrasante o limpiador

3.5 Trapo

4.0 PRECAUCIONES ESPECIALES.

4.1 Usar extrema precaución cuando use el material abrasivo de tal manera que remueva solo las imperfecciones positivas de la superficie en las superficies a calibrar.

5.0 TOLERANCIA

5.1 El criterio de aceptación será de +0.001/-0.000 para el GO

+0.0000/-0.001 para el NO GO

y de acuerdo a lo que especifica el requerimiento o el dibujo del material ,o modelo.

nota : en casos necesarios checar el Dib del Modelo de Motores de Emerson ,donde aplica el gage para tomar criterios de aceptación

6.0 PROCEDIMIENTO

6.1 Seleccionar la escala minima  maxima del gage.

6.2 Usando el equipo de medicion adecuado medir y registrar lecturas de ambas escalas del gage.

6.3 Hacer comparación en ambas  escalas para definir estado del gage.

6.4 El criterio de aceptación esta dado en el parrafo 5.1

6.5 De acuerdo con resultados de calibración definir el status del gage en la computadora como 		OK reparación o desperdicio.

7.0 CORRECCIONES.

7.1 Cualquier gage que sobrepase las tolerancias especificadas de acuerdo al parrafo 5.1, en cualquier momento durante la calibración deberá ser recalibrado, reparado o desechado.

7.2 Todos los gages fabricados bajo un dibujo ó de acuerdo a los Dibujos de Nidec , son para usarlos como referencia .

Nota, en  los gages que se requieran verificar con CMM se mediran de acuerdo al dibujo.